## Slide 1: Лабораторный блок питания с активным ККМ
Технологическое проектирование в рамках курсового проекта
Студент группы РЛ1-74 Калайда И.Е.
Руководитель курсового проекта Родин М.В.

## Slide 2: Цель курсового проекта
Целью курсового проекта является разработка составляющих элементов лабораторного блока питания. К таким элементам относятся:
Трансформаторы силовой и дежурной линии
Печатные платы ККМ и выходных каналов
Корпус блока питания, позволяющий использовать модуль в составе общей стойки лабораторного оборудования, а также как отдельное устройство.

## Slide 3: Ход работы
В ходе работы была спроектирована структурная схема устройства, ориентируясь на которую можно проектировать отдельные узлы блока питания.
По схеме видно наличие на каждом из выходных каналов силового трансформатора.
Трансформаторы

## Slide 4: Ход работы
Силовой трансформатор состоит из одной первичной обмотки и четырех вторичных.
Первичная обмотка принимает переключаемое полумостовой схемой переменное напряжение 400 В, каждая из вторичных обмоток обеспечивает напряжение 20 В и ток 5 А.
Выходной блок коммутации обеспечивает параллельное и последовательное включение обмоток для получения выходных параметров
Напряжение 20 В и ток 20 А
Напряжение 40 В и ток 10 А
Трансформаторы

## Slide 5: Ход работы
Расчет силового трансформатора можно произвести по методике, предложенной В.Г. Костиковым в учебнике «Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование.»
Алгоритм расчета реализован в программах ExcellentIT и Lite-CalclT.
Входные параметры для расчета трансформатора:
Полумостовая схема преобразования
Входное напряжение постоянное – 400 В
Частота преобразования – 100 кГц
Четыре вторичных обмотки – 20 В 100 Вт
Диаметр провода один для всех обмоток
Трансформаторы

## Slide 6: Ход работы
Параметры сердечников стандартного вида можно узнать с помощью программы Ferrite Magnetic Design Tools, разработанной компанией TDK.
Программа позволяет оценить по некоторых входным параметрам габаритную мощность трансформаторов на сердечниках, произведенных TDK, а также дополнительные параметры, такие как петля гистерезиса и относительная проницаемость материала.
Трансформаторы

## Slide 7: Ход работы
Выбрав тип и материал сердечника производится расчет силового трансформатора.
Сердечником выступает ETD 39/20/13 из материала N87.
Трансформаторы

## Slide 8: Ход работы
Также по структурной схеме видим наличие узла дежурного питания.
Он обеспечивает дополнительными напряжениями питания такие узлы, как:
Платы управления
Блок управления
Блок измерений
Корректор коэффициента мощности
Полумостовые схемы
Дежурное питание трансформирует ток на выходе ККМ в токи, обеспечивающие работу основной силовой части.
В схему дежурного питания входит свой трансформатора.
Трансформаторы

## Slide 9: Ход работы
Дежурное питание работает по схеме обратноходового ПН. Для обеспечения его работы используется ШИМ контроллер UC3842 и ключ STD3NK80Z.
Трансформатор принимает на первичную обмотку напряжение 400 В, а на вторичных обмотках обеспечивает:
20 В 0.1 А – 1 обмотка
6 В 1 А – 1 обмотка
12 В 0.5 А – 1 обмотка
24 В 0.5 А с отводом в середине – 2 обмотки
Для расчета можно воспользоваться алгоритмами, представленными в книгах «Импульсные источники питания» Р. Майека и книге «Транзисторная преобразовательная техника» Мелешина В.И. .
Трансформаторы

## Slide 10: Ход работы
Также как и для силовых трансформаторов, можно воспользоваться специальными программными средствами: Flyback и Flyback-Lite, позволяющие рассчитывать трансформаторы обратноходовых схем и некоторые элементы их обвязки.
Сердечник выбирается также в программе Ferrite Magnetic Design Tool, зазор обеспечивает накопление магнитной энергии в сердечнике.
Трансформаторы

## Slide 11: Ход работы
Задав входные параметры:
Сердечник ETD 29/16/10 N87 с зазором 0.5 мм
Напряжение питания от 85 до 410 В
Диаметр провода намотки 0.71 мм
Частота преобразования 100 кГц
Параметры ключа из документации STD3NK80Z
получаем параметры намотки трансформатора.
После дополнительной стабилизации напряжения на выходе трансформатора упадут до заданных.
Трансформаторы

## Slide 12: Ход работы
Параметры разводки
При разводке печатных плат необходимо учитывать токи, протекающие по линиям и напряжения между отдельными дорожками.
Для этого производится выбор толщины металлизации стеклотекстолита с дальнейшим расчетом ширин линий в зависимости от тока, и зазоров между линиями, в зависимости от напряжения.
KiCad имеет встроенные калькуляторы, использующие для расчетов ГОСТ Р 55693-2013
(межд. IPС 2221A).

## Slide 13: Ход работы
Параметры разводки
Для расчета ширины трассировки задаются:
Ток, протекающий по линии
Толщина металлизации стеклотекстолита
Превышение температуры проводника
Получаем параметры:
0.23 мм для линии 6 В
0.1 мм для линий 12 и 24 В
0.01 мм для линии 20 В
10 мм для линии 220 В
1 мм для линии 400 В

## Slide 14
Параметры разводки
Для расчетов зазоров нужно знать только приложенное напряжение и тип проводника.
Для платы ККМ и ДП выбран стеклотекстолит FR4 с двухсторонней металлизацией 70 мкм. Дорожки покрыты защитной маской.
Получаем следующие параметры зазоров:
0.05 мм для линий 6, 12, 20 и 24 В
0.8 мм для линии 400 В
0.4 мм для линии 220 В
Ход работы

## Slide 15
Ход работы
Параметры разводки
Для получения дополнительных параметров разводки определяется класс ПП по уже имеющимся параметрам.
Для этого используется встроенная в KiCad таблица.
Минимальные параметры линий и зазоров для определения класса:
0.25 мм – ширина линии
0.15 мм – ширина зазора
По итогу имеем 5 класс ПП с дополнительными параметрами:
0.24 мм – диаметр сверла переходного отверстия
0.39 мм – диаметр сверла металлической контактной площадки

## Slide 16: Ход работы
Корпус БП
В качестве корпуса был выбран стандартный 19 дюймовый (RACK – корпус) по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006. Такие корпуса используются для сборки серверов в стойки.
Использование данных корпусов позволит объединить несколько видов оборудования в одну стойку для уменьшения занимаемого пространства.
Также, ГОСТ предусматривает разные глубины корпусов, что позволяет разработчикам сделать приемлемым также и для настольного использования.

## Slide 17: Ход работы
Корпус БП
Дополнительно можно произвести тепловой расчет корпуса и печатных плат для анализа зон нагрева корпуса и дальнейшего проектирования охлаждения.
Также можно построить турбулентные потоки и оценить поток воздуха через отверстия вентиляции.

## Slide 18: Итоги курсового проекта
В результате проведенной работы были получены параметры намотки силовых трансформаторов, обеспечивающих работу выходных каналов, и трансформатора дежурного питания, включенного в обратноходовой схеме для обеспечения дополнительным питанием ключей ККМ и ПМ, а также блоков измерений и управления.
Дополнительно был проведен анализ и расчет необходимых параметров разводки печатной платы ККМ и ДП в соответствии с протекающими токами и приложенным напряжением.
Для обеспечения совмещения блока питания с другими устройствами был спроектирован корпус 19’ по ГОСТ МЭК 60297-3-101-2007 и проведен тепловой анализ размещенных в нем плат.